粉末自动装样设备

下一阶段研发方案

设备表征 + 开放式粉体工作空间 + 自动方法生成 + 闭环验证

2026年8月12日

# 目  录

一、总体技术路线

二、设备物理特性摸底实验

三、开放式粉体工作空间设计

四、已有代码资产与合并

五、三周开发详细计划

六、人工测试操作指南（预案）

七、关键风险与里程碑

# 一、总体技术路线

本方案的核心思路是：先搞清楚设备本身的物理行为（设备表征），再建立可扩展的粉末知识体系（开放式粉体工作空间），然后用规则+优化的方式自动生成加粉方法，最后通过闭环控制验证执行。整个过程不是一次性建设，而是渐进积累——每增加一种新粉末，知识库就丰富一分。

总体链路：

| 阶段 | 核心内容 | 产出 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备表征 | 系统扫描频率/占空比/窗口 建立参数→流量→稳定性映射 | 工作空间粗图 调参决策树 | 半天 |
| 标准粉建档 | 对4种代表性粉末执行 启流+稳态+尾量实验 | 4份粉体特性档案 | 2周 |
| 新粉快速接入 | 跑探针→提取特征→ 最近邻匹配→继承参数→微调 | 新粉可用预设 自动入库 | 1小时/种 |
| 方法自动生成 | 从工作空间+档案中 自动推导加粉方法 | 目标质量→方法映射 | 第3周 |
| 闭环验证 | 执行方法并验证精度 数据反馈入库 | 通过率数据 持续改进 | 持续 |

与原始方案的关系：本方案是原《10mg绝对误差级粉末自动装样设备总体研发方案》的阶段1-2的具体实施版本。核心理念一致（设备表征→工作空间→方法生成→验证），但做了两个关键调整：① 粉体工作空间从封闭式改为开放式（标准粉+历史粉持续积累），② 新粉接入从完整表征改为快速探针+最近邻匹配（1小时而非1周）。

# 二、设备物理特性摸底实验

在写任何自动化代码之前，必须系统性地理解振动频率、占空比、窗口开度、振幅这四个控制变量各自的影响。本章是后续所有工作的基础——自动实验调度器用它决定扫哪些参数，方法生成器用它约束搜索空间，人工操作者用它判断「出了什么问题调哪个参数」。

## 2.1  四个控制变量已知信息

以下是从现有代码、preset配置和测试数据中提取的初步认知。标记为「待确认」的条目需要在本实验中验证。

频率（Frequency）

| 属性 | 当前认知 | 置信度 |
| --- | --- | --- |
| 硬件范围 | 10-80 Hz（R12寄存器） | 确认 |
| 调节速度 | 不可在线调节（当前闭环中锁定） | 确认 |
| 主要作用 | 决定工作区域和共振状态 | 确认 |
| 10Hz | 极低流量，High-flow粉末专用 | 确认 |
| 40-50Hz | 中低流量，可能存在共振 | 待确认 |
| 60-70Hz | 稳定工作区，多数粉末适用 | 确认 |
| 80Hz | 高流量，快速粗加 | 确认 |
| 共振 | 某些频段CV异常升高，流量大幅度振荡 | 待定量 |
| 最佳频段 | 取决于粉末和加粉头组合，尚无通用规律 | 待确认 |

占空比（Duty）

| 属性 | 当前认知 | 置信度 |
| --- | --- | --- |
| 硬件范围 | 1000-5000（代码限制为1000-2500） | 确认 |
| 调节速度 | 快（0.5秒更新，PI回路主要调节变量） | 确认 |
| 主要作用 | 较快的流量调节；可能等价于振幅/驱动强度 | 部分确认 |
| 最低有效值 | 约 1000，低于此值几乎不出粉 | 确认 |
| 与流量关系 | 大致线性，但在高频段可能出现饱和 | 待确认 |
| 与振幅关系 | LA10-D上可能直接控制驱动强度=等价振幅 | 待确认 |

窗口开度（Aperture / Window）

| 属性 | 当前认知 | 置信度 |
| --- | --- | --- |
| 硬件范围 | 步进电机驱动，100-750 units | 确认 |
| 调节速度 | 慢（~1mm/s机械移动，2秒+完成一次） | 确认 |
| 主要作用 | 较慢的大范围流量调节 | 确认 |
| 与流量关系 | 窗口越大流量越大，大致线性 | 待定量 |
| 回差 | 正向vs反向移动到同一位置，流量可能不一致 | 待确认 |
| 最小有效值 | 约 100 units，再小可能完全挡住出粉口 | 待确认 |
| 动态调节 | 默认关闭，仅High-flow粉末启用 | 确认 |

振幅（Amplitude / Drive）

| 属性 | 当前认知 | 置信度 |
| --- | --- | --- |
| 是否独立可控 | LA10-D上是否存在独立寄存器——未知 | 待确认 |
| 与占空比关系 | 如果无独立寄存器，duty变化可能在物理上等价于振幅 | 待确认 |
| 方案定位 | 启流、粗细流切换的重要变量 | 方案推测 |
| 确认方法 | 扫描LA10-D全部寄存器；查阅完整手册 | 建议 |

## 2.2  12个核心实验问题

关于频率的核心问题：

- 1. 频率-流量曲线？固定duty=2000, window=200，10-80Hz扫描

- 2. 频率和占空比有交互吗？低频+高duty vs 高频+低duty能否产生相同流量？哪种更稳定？

- 3. 频率是否影响启流？10/40/70Hz冷启动各需多久出粉？是否存在硬门槛？

- 4. 频率是否影响尾量？高频率停机 vs 低频率停机，尾量有差异吗？

关于占空比的核心问题：

- 1. 占空比-流量曲线？固定freq=60Hz, window=200，1000-2500扫描

- 2. 占空比变化→流量的响应速度？一个稳态跳到另一个，流量多久跟上？

- 3. 占空比是否等价于振幅？能否覆盖高振幅启动→低振幅维持的需求？

关于窗口的核心问题：

- 1. 窗口-流量曲线？固定freq=60Hz, duty=2000，100-750扫描

- 2. 窗口回差多大？200→500（正向）vs 500→200（反向），流量一致吗？

- 3. 窗口与频率/占空比有交互吗？小窗口+高频 vs 大窗口+低频？

关于振幅的核心问题：

- 1. 振幅是否独立可控？扫描LA10-D寄存器0x00-0x50

- 2. 如果可控，振幅-流量曲线如何？类似占空比扫描

## 2.3  实验矩阵设计

使用现有的 Constant Rate Test 模式（Dashboard上直接操作），预计总耗时约2.5小时。

实验A：频率-占空比全矩阵扫描（32组，约1.5小时）

固定条件：window = 200 units，每组15秒 × 2次重复。表格中每个格子的格式为：流量(mg/s) / CV(%)。

| 频率 \ 占空比 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Hz | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV |
| 20 Hz | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV |
| 30 Hz | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV |
| 40 Hz | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV |
| 50 Hz | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV |
| 60 Hz | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV |
| 70 Hz | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV |
| 80 Hz | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV | 流量/CV |

完成后用颜色标记：绿色（CV<15%，无断流）、黄色（CV 15-25%）、红色（CV>25%或振荡）、白色（不出粉）。绿色区域 = 后续所有自动实验的安全搜索空间。

实验B：窗口开度扫描（9组，约20分钟）

固定：实验A中CV最低的(freq, duty)组合。扫描：100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 units。画出窗口-流量曲线，标注线性区。

实验C：关键单点验证（约20分钟）

- 冷启动对比：最优/最差稳定点，冷vs热启动的启流延迟差异

- 同流量不同路径：两种参数组合产生相同流量，对比CV和稳定性

- 停机流速-尾量：高duty vs 低duty停机，尾量差异

- 窗口回差：正向vs反向移动到同一位置，流量是否一致

## 2.4  预期产出：调参决策树

以下为待实验数据填充的决策树模板。它将是自动实验调度器和自动方法生成器的规则基础——程序不会「思考」，但可以根据这张表做「检测到X现象 → 调整Y参数」的决策。

| 现象 | 首选操作 | 备选操作 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不出粉（启流失效） | 提高占空比 +300~500 | 提高频率 +20Hz 或高频启动后降回 | 实验A死区边界 实验C冷启动 |
| 流速偏低 | 提高占空比（PI自动） | 增大窗口 +50 提高频率 +10Hz | 实验A duty曲线 实验B 窗口曲线 |
| 流速偏高/过冲 | 降低占空比 （PI/overspeed自动） | 减小窗口 -50 | 实验A duty曲线 |
| 流速振荡（CV>20%） | 避开当前频率 换频率 ±15Hz | 降低占空比 增大窗口 | 实验A共振区 |
| 架桥/断流（rate=0>3s） | 提高占空比冲破架桥 | 降低频率 无效则停机、轻敲料斗 | 实验A断流统计 |
| 尾量偏大 | 提前taper开始位置 | 降低停机时占空比 减小force_stop_offset | 实验C尾量 |
| 冷启动不稳定 | 提高启动占空比/频率 | 热启动策略 （先高频短暂振动） | 实验C冷启动 |
| 多次结果不一致 | 检查窗口回差 检查料斗装粉量 | 检查天平稳定性 | 实验C回差 |

# 三、开放式粉体工作空间设计

粉体工作空间采用开放式设计：用已测试过的4种粉末作为标准粉和初始知识库，后续新粉末通过快速探针+特征匹配的方式接入，无需每次从头做完整表征。随着新粉不断加入，知识库持续积累，匹配精度和推荐质量自然提升。

## 3.1  整体架构

工作空间 = 标准粉档案（4份）+ 历史新粉档案（持续增长 N份）

每份档案包含：

- 身份信息：粉末名称、批次、日期、外观描述

- 特征向量：startup_delay, steady_rate, CV, tail_mass, flow_gain（探针提取）

- 完整档案：启流区、稳定区、低流区、危险区、尾量曲线（标准粉有，新粉可选）

- 推荐参数：起始频率/占空比/窗口、观测器上限、控制器增益

标准粉（4种）需要完整表征，建立高质量基准档案。新粉只需跑快速探针，通过特征匹配找到最近邻，继承参数后微调。

## 3.2  新粉接入流程（6步）

步骤1：快速探针（15-20分钟）

跑3-5个频点 × 2档占空比（共6-10个组合），每个组合15秒稳态。记录：启流延迟、稳态平均流量、CV、停机尾量。频点选择和探针具体参数后续详细设计。

步骤2：提取特征向量

从探针数据中计算5维特征向量：

| 特征 | 含义 | 提取方法 | 量纲 |
| --- | --- | --- | --- |
| startup_delay | 启流响应速度 | 振动启动→首次质量增加的时间 | 秒 |
| steady_rate | 给料效率 | 探针各点的平均流量 | mg/s |
| CV | 给料稳定性 | 探针各点CV的均值 | % |
| tail_mass | 停机残留 | 各探针点停机后的平均尾量 | mg |
| flow_gain | 对占空比的敏感度 | Δrate/Δduty的斜率 | mg/s/1000duty |

步骤3：最近邻匹配

与库内4种标准粉 + N种历史粉计算特征空间中的距离。距离度量采用标准化欧氏距离（每个维度先做Z-score归一化，消除量纲差异）。

- 找最近邻1-2个（k=2，既保证效率又提供备选）

- 如果最近邻距离超过阈值（如 > 3倍平均类内距离），标记为「异常新粉」，回退到完整表征流程或人工判断

步骤4：参数继承

从最近邻（或两个最近邻的加权平均）继承以下参数：

- 推荐起始频率、占空比、窗口位置

- 最大流速上限（maximum_flow_rate_mg_s）

- 控制器增益参数（duty_step_per_update, emergency_duty_step_per_update）

- position_feedback_enabled 标志

- force_stop_offset、fixed_tail_mass 等停机参数

步骤5：局部微调（2-3轮闭环验证）

用继承的参数跑2-3次闭环加粉（例如100mg目标），观察实际表现：

- 如果偏轻：减小force_stop_offset或提高coarse_rate

- 如果偏重：增大force_stop_offset或降低coarse_rate

- 如果不稳定：根据决策树调整频率或占空比

- 每轮微调后验证一次，通常2-3轮即可收敛

步骤6：入库

将新粉的探针数据、特征向量、最终采用的参数、验证结果打包存入工作空间库。新粉档案自动成为后续新粉匹配的候选。

## 3.3  特征归一化策略

5个特征的量纲完全不同，直接计算欧氏距离会导致大数值特征主导匹配结果。采用Z-score标准化：对每个特征维度，用库内所有粉末的均值和标准差进行归一化。新粉加入后，均值和标准差动态更新。

如果库内粉末数量较少（<10），可以先用min-max归一化（缩放到[0,1]），待积累更多数据后切换到Z-score。

## 3.4  与代码模块的对应

| 流程步骤 | 对应代码模块 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 步骤1：快速探针 | 新模块：powder_probe.py 或多频探针配置脚本 | 待开发 |
| 步骤2：特征提取 | powder_fingerprint.py （已有设计，需实现） | 设计完成 待实施 |
| 步骤3：最近邻匹配 | method_library/search.py （Week 3开发） | 待开发 |
| 步骤4：参数继承 | method_generator/generator.py （Week 3开发） | 待开发 |
| 步骤5：局部微调 | Run Controller （feedback_controller.py） | 已完成 |
| 步骤6：入库 | Method & Data Library （Week 3开发） | 待开发 |

# 四、已有代码资产与合并

以下12项成果是在新方案基础上可以直接复用的资产，不是从零开始。

| # | 成果 | 成熟度 | 在新方案中的位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ContinuousFeedbackController （三阶段+PI+overspeed+taper +settle+force_stop+stall） | 高 | Run Controller模块 = 方案完整实现 |
| 2 | MassMotionEstimator （α-β-γ滤波器，含预测） | 高 | Run Controller信号处理层 |
| 3 | Profile插值（100-1000mg， 6字段线性插值+clamp） | 高 | Method Generator的 插值基础 |
| 4 | 粉末分类（Low/Medium/ High-flow+unstable/sticky） | 中 | 工作空间的分类维度 探针匹配的初始特征 |
| 5 | 粉末特征码设计 （探针→特征→分类→映射） | 设计完成 | 改为探针→特征→ 近邻匹配→继承参数 |
| 6 | ConstantRateController （定速+频率锁定+振荡检测） | 高 | 设备表征实验执行器 探针实验执行器 |
| 7 | 11个预设（presets） | 中 | 工作空间初始种子 标准粉的预设来源 |
| 8 | 粉末对比数据 （小苏打vs熟石灰，10倍速差） | 数据已有 | 标准粉候选的基础数据 |
| 9 | device_control_server.py （三种模式） | 高 | 硬件driver层 （保留不动） |
| 10 | Taper stall escape逻辑 | 已修改 待验证 | Run Controller的 Deceleration实现 |
| 11 | Settle确认+速率脉冲防御 | 高 | Run Controller的 停机安全机制 |
| 12 | 33次100mg闭环数据 | 已记录 | 标准粉验证数据 |

# 五、三周开发详细计划

以下计划以周为单位设定目标和产出，具体每日任务由实际情况灵活安排。前置条件：先确认 LA10-D 振幅寄存器是否存在，并跑完第二章的设备摸底实验。

## 5.1  第一周：设备表征与自动实验调度器

目标

完成设备物理特性摸底，建立频率-占空比-窗口的工作空间粗图，搭建自动实验调度器框架。

核心任务

- 扫描 LA10-D 全部可访问寄存器，确认振幅是否独立可控

- 执行频率-占空比全矩阵扫描（32组×2重复），标注安全区/危险区/死区

- 执行窗口开度扫描（9点），结合已有 80Hz 窗口扫描数据形成完整窗口-流量曲线

- 执行启流实验（冷/热启动对比）和状态转换实验（路径依赖验证）

- 关键单点验证：同流量不同路径对比、停机流速-尾量关系、窗口回差

- 搭建 Experiment Orchestrator 框架，实现参数矩阵的自动排队和结果记录

交付物

- 频率-占空比热力图（绿色安全区 / 黄色过渡区 / 红色危险区）

- 窗口-流量曲线与线性区标注

- 调参决策树 v1：8-10 条「现象→调整」规则，每条有实验数据支撑

- Experiment Orchestrator 代码（可自动执行参数矩阵扫描并记录数据）

- 硬件能力确认文档（振幅是否存在、寄存器完整映射、窗口回差数据）

## 5.2  第二周：标准粉建档与特性表征引擎

目标

为 4 种标准粉末建立完整的粉体-加粉头特性档案，实现 Characterization Engine 自动执行四类标准实验。

核心任务

- 确定 4 种标准粉（候选：小苏打/熟石灰/膨润土/淀粉），覆盖 High/Medium/Low/Ultra-low 四档

- 搭建 Characterization Engine，实现启流、稳态、状态转换、停机尾量四类实验的自动执行

- 对每种标准粉执行 80-90 次自动实验，产出一份完整特性档案（含启流门槛、稳定工作区、危险区、路径依赖、尾量特性）

- 执行停机与尾量专项实验（4种流速×10次重复），建立流速-尾量校准曲线

- 提取 4 种标准粉的探针特征基线（5维特征向量），为后续新粉匹配提供参考基准

交付物

- 4 份标准粉特性档案（每份含：启流区、粗加稳定区、低流稳定区、危险区、路径依赖、尾量曲线）

- Characterization Engine 代码（支持四类实验的自动参数配置、执行和结果汇总）

- 流速-尾量校准曲线（核心交付物，直接用于方法生成器的停机逻辑参数化）

- 标准粉特征基线（4×5 维特征向量 + 统计分布）

## 5.3  第三周：方法生成器与探针接入原型

目标

实现加粉方法生成器 v0，完成多目标验证；跑通新粉探针接入的完整链路。

核心任务

- 设计 Dosing Method Generator，定义方法数据结构（阶段序列、参数映射、约束条件）

- 实现生成器核心逻辑：从特性档案推导 100/300/500mg 的加粉方法（启流→粗加→减速→精加→停机）

- 多目标闭环验证：100mg×20次、300mg×20次、500mg×20次，对比生成器 vs 手动方法的通过率

- 鲁棒性测试：不同装粉量、不同加粉角度、连续多次运行，评估方法稳定性

- 实现探针模块框架（powder_probe.py）和特征提取+最近邻匹配算法

- 搭建 Method & Data Library 基础结构（粉体、批次、方法版本的存储与检索）

交付物

- Dosing Method Generator v0（可从特性档案自动生成 100/300/500mg 加粉方法）

- 100/300/500mg 验证数据集（各≥20次，含通过率、偏差分布、耗时统计）

- 探针模块原型（多频探针执行 + 5维特征提取 + k-NN 匹配 + 参数继承）

- Method & Data Library 基础代码（JSON/SQLite 存储，支持增删查）

- 阶段总结报告（含三周全部实验数据、代码清单、遗留问题和后续建议）

## 5.4  交付物汇总

| # | 交付物 | 对应方案要求 | 周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率-占空比热力图 + 窗口-流量曲线 | 设备表征 | W1 |
| 2 | 调参决策树 v1 | 设备表征 | W1 |
| 3 | Experiment Orchestrator | 自动实验调度器 | W1 |
| 4 | 4份标准粉特性档案 | 粉体-加粉头工作空间 | W2 |
| 5 | Characterization Engine | 特性表征引擎 | W2 |
| 6 | 流速-尾量校准曲线 | 停机/尾量实验 | W2 |
| 7 | Dosing Method Generator v0 | 自动方法生成 | W3 |
| 8 | 100/300/500mg验证数据集 | 多目标验证 | W3 |
| 9 | 探针模块原型 + 匹配算法 | 新粉快速接入 | W3 |
| 10 | Method & Data Library | 数据资源库 | W3 |
| 11 | 阶段总结报告 | 文档 | W3 |

# 六、人工测试操作指南（预案）

如果自动实验调度器或方法生成器未能按时完成，用户可通过以下四步人工流程为新粉末寻找稳定参数。这套流程也是自动系统的验证工具——生成器给出的方法是否可靠，通过人工流程跑一遍即可判断。

① 粗扫描找安全区：固定窗口，频率×占空比矩阵扫描，按CV标记绿色/黄色/红色区域。② 细调选最佳预设：在绿色区选3-5个候选点，覆盖高/中/低三档流速，重复测试选CV最低的组合。③ 闭环验证：用选定预设跑5-10次闭环加粉，根据偏差方向微调 force_stop_offset。④ 记录入库：保存参数和测试数据，积累历史经验。

常见问题的经验调整方向可参照第二章的调参决策树。所有手动测试数据均应保存——这些数据是后续训练自动系统的贵重样本。手动→积累数据→训练自动→取代手动，是健康的迭代路径。

# 七、关键风险与里程碑

## 7.1  关键风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振幅硬件不支持 | 中 | 中 | Day 1确认，用占空比替代 |
| taper改动导致尾量不可控 | 中 | 高 | W2尾量实验快速暴露 |
| 生成器方法通过率低于手动 | 中 | 高 | W3有对比实验可调整 |
| 探针匹配找不到近邻 | 低 | 中 | 回退到完整表征 |
| 料斗装粉量影响大 | 低 | 中 | W3鲁棒性测试覆盖 |
| 仅1台设备无法做迁移 | 确定 | 已知 | 纳入后续阶段 |

## 7.2  里程碑

| 时间 | 里程碑 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 第零周 | 设备摸底完成 | 决策树10行规则有实验数据支撑 |
| W1结束 | 工作空间粗图+Orchestrator | 频率-占空比热力图完成 Orchestrator可自动执行扫描 |
| W2结束 | 4份标准粉档案 | 每份含启流/稳态/尾量完整数据 |
| W3结束 | 方法生成器+探针原型 | 100/300/500mg自动方法通过率≥60% 探针+匹配链路跑通 |