粉末自动装样设备

阶段1-2详细研发方案（3周）

2026-08-12 至 2026-08-30（15个工作日）

核心目标：建立设备/粉体表征体系 + 4种参考粉工作空间 + 方法生成器v0

# 一、总体架构确认

## 1.1 系统分层

本方案基于开放式工作空间库架构，不推倒现有Preset体系，而是在其上叠加粉体特征匹配层：

粉体工作空间库（powder_library/）

├─ 熟石灰.json (Low-flow + 高卡粉)

├─ 膨润土.json (Medium-flow + 稳定)

├─ 小苏打.json (High-flow + 易溢)

├─ 玉米淀粉.json (Ultra-low + 高启动阈值)

└─ 未来客户粉.json ...

↓ 新粉匹配（特征向量KNN）

方法生成器 (dosing_method_generator.py)

输入: 粉体特征 + 目标质量

输出: preset_id + profile + 控制器参数

↓ 推荐参数

Preset层 (DISPENSE_PRESETS) - 已有，叠加筛选

↓ 具体执行

控制器层 (ContinuousFeedbackController)

↓ 硬件指令

执行器层 (LA10 + AT8811C)

四控制变量: 频率 / 占空比 / 窗口 / 振幅

## 1.2 核心设计决策

| 决策点 | 方案 |
| --- | --- |
| 振幅控制 | 通过LA10新寄存器实现（D1调研确认） |
| 工作空间定位 | 叠加在preset之上做筛选，不推倒现有体系 |
| 参考粉数量 | 4种（熟石灰/膨润土/小苏打/淀粉），覆盖4种失效模式 |
| 分类体系 | 开放式工作空间库，不强制三分类，新粉通过相似度匹配 |
| 表征策略 | 复用已有数据，增量补测缺失部分 |

# 二、第1周：设备表征 + Bug修复（D1-D5）

## D1（8月12日）：振幅控制能力调研

### 目标

确认LA10-D是否支持振幅/驱动强度软件控制，明确寄存器地址和协议。

### 执行步骤

• 查阅LA10-D完整技术文档（ESP32-S3网关 + LA10执行器），搜索关键词：amplitude、drive、voltage、VRMS、power level

• 联系供应商技术支持，询问是否存在独立的振幅控制寄存器、调节范围和单位、与频率/占空比的交互关系

• 如果确认存在，在la10_modbus_rtu.py临时添加读写测试代码，固定频率40Hz/占空比20%，扫描振幅0-100%，观察流速变化

### 预期产出

• ✅ 振幅可控 → 产出《LA10振幅寄存器规格》文档（寄存器地址、范围、单位）

• ❌ 振幅不可控 → 产出《振幅控制降级方案》（振幅暂不纳入四控制变量，标注为硬件约束）

### 风险

如果振幅不可控，PDF方案里"高振幅启动+低振幅维持"策略无法实施，需调整为"高频启动+低频维持"替代方案。

## D2（8月13日）：已知Bug修复

### 目标

修复影响表征数据质量的三个bug。

### Bug清单

Bug 1: force_continue_min_mass_mg = 0 导致堵转检测失效

• 位置：feedback_controller.py 第269-295行

• 问题：force_continue_min_mass_mg = 0 → stall检测条件 mass < 0 永远不满足

• 修复：在FeedbackControllerSettings.__post_init__()增加校验，要求 0 < force_continue < force_stop

Bug 2: cross_set_summary引用未定义变量

• 位置：device_control_server.py _run_dispense_batch()

• 问题：target_mg 变量在cross_set_summary计算时未定义

• 修复：从batch payload提取target_mg并传入summary计算

Bug 3: CV计算始终为0%（已于2026-08-06修复，回归测试）

• 位置：device_control_server.py _run_constant_rate_test()

• 状态：已修复，改为汇总所有原始rate_mg_s计算CV

• 任务：用今天(0812)5个新日志文件验证CV不再为0

### 预期产出

• 3个bug修复的PR，各自带回归测试

• CV验证报告（对比修复前后的logs）

## D3-D4（8月14-15日）：窗口零点/行程/回差表征

### 目标

量化窗口执行器的机械特性，为工作空间中"窗口"维度提供边界。

### 实验设计

| 实验组 | 窗口指令序列 | 测量指标 |
| --- | --- | --- |
| 往返精度 | 100→500→100 重复10次 | 到位误差、重复性标准差 |
| 回差测试 | 100→500(正向) vs 500→100(反向) 到同一目标300 | 正反向到位差 |
| 分辨率 | 250→251→252... 单步进 | 最小可分辨步距 |
| 行程极限 | 0→最大值（直到堵转或到限位） | 安全行程范围 |

### 执行方式

• 使用现有move_relative()接口 + wait_until_stopped()

• 记录每次指令的LA10Status.position_units和last_result

• 不加粉，纯机械测试

### 预期产出

• 《窗口执行器表征报告》（到位精度±X units、回差Y units、安全行程0-800 units）

• 数据写入data/characterization/window_characterization.json

## D5（8月16日）：启动/停止/参数切换动态响应表征

### 目标

测量指令发出到实际生效的延迟和抖动。

### 实验清单

实验1：振动启停响应

• 发送start_vibration(40Hz, 2000) → 记录is_running=True的时刻 → 延迟1

• 发送stop_vibration() → 记录is_running=False的时刻 → 延迟2

• 重复20次，计算均值±标准差

实验2：频率热切换

• 振动中从40Hz切换到60Hz（update_vibration_frequency(60)）

• 通过定速出粉测试观察流速何时变化（需要天平数据辅助判断）

• 估算参数生效延迟

实验3：占空比热切换

• 振动中从20%切换到30%（update_vibration_duty(3000)）

• 同样通过流速变化判断生效时刻

### 预期产出

• 《动态响应表征报告》（启动延迟<200ms、停止延迟<100ms、参数切换延迟<500ms）

• 结论写入data/characterization/dynamic_response.json

# 三、第2周：4种参考粉工作空间建立（D6-D10）

## D6（8月19日）：淀粉补测方案设计 + 历史数据分析

### 任务1：分析现有淀粉数据

• 读取logs里所有starch-70hz-p200的测试文件（~20次100mg闭环加粉）

• 提取：平均加粉时长、停机前稳态流速、最终质量误差分布、通过率

• 反推70Hz/20%/窗100下淀粉的稳态流速（估算值）

### 任务2：设计淀粉扫描实验

目标：确定淀粉的"可靠启动频率下限"和"稳定工作区间"。

| 频率(Hz) | 占空比(%) | 窗口(units) | 时长(s) | 重复次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 20 | 250 | 15 | 1 (验证是否启动) |
| 55 | 20 | 250 | 15 | 3 |
| 60 | 20 | 250 | 15 | 3 |
| 65 | 20 | 250 | 15 | 3 |
| 70 | 20 | 250 | 15 | 3 |
| 75 | 20 | 250 | 15 | 3 |
| 70 | 16 | 250 | 15 | 3 |
| 70 | 24 | 250 | 15 | 3 |

共22组测试，预计耗时：22 × 15s + 间隔 ≈ 8-10分钟。使用批量队列自动执行。

### 预期产出

• 淀粉历史数据分析报告（70Hz下估算流速、通过率）

• 淀粉扫描实验配置JSON（供D7批量执行）

## D7（8月20日）：执行淀粉扫描实验

### 执行步骤

• 准备淀粉样品（足量，至少50g）

• 天平标零

• 加载D6设计的批量队列配置

• 启动批量测试，监控：是否出粉（50Hz组）、流速稳定性（其他组的CV）、是否有超速/堵塞

• 实时记录异常（如果某频点明显不稳定，可手动中止该组）

### 数据处理

• 读取所有测试的JSON日志

• 对每个(频率, 占空比)组合计算：平均流速、CV、启动延迟、是否有断流

• 绘制工作空间热图：X轴频率，Y轴占空比，颜色表示CV

### 预期产出

• 淀粉定速测试原始日志（~22个JSON文件）

• 淀粉工作空间初稿JSON文件

## D8（8月21日）：熟石灰 + 膨润土多点扫描

### 熟石灰扫描

| 频率 | 占空比 | 窗口 | 时长 | 重复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 20 | 250 | 20 | 3 |
| 40 | 16 | 250 | 20 | 3 |
| 55 | 20 | 250 | 20 | 3 |
| 55 | 16 | 250 | 20 | 3 |
| 65 | 20 | 250 | 20 | 3 |
| 65 | 16 | 250 | 20 | 3 |

共18组，预计30分钟。

### 膨润土扫描

参数同上。已有40Hz/20%单点数据（35.5 mg/s, CV 24.3%），补测55Hz、65Hz。

### 预期产出

• data/powder_library/熟石灰.json

• data/powder_library/膨润土.json

## D9（8月22日）：小苏打低频扫描

### 目标

验证小苏打能否在低频下稳定控制在Medium-flow区间（30-60 mg/s）。

### 扫描参数

| 频率 | 占空比 | 窗口 | 时长 | 重复 | 预期流速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 10 | 250 | 20 | 3 | ~20 mg/s? |
| 20 | 10 | 250 | 20 | 3 | ~40 mg/s? |
| 25 | 10 | 250 | 20 | 3 | ~60 mg/s? |
| 30 | 10 | 250 | 20 | 3 | ~80 mg/s? |
| 20 | 12 | 250 | 20 | 3 | 验证占空比影响 |
| 25 | 12 | 250 | 20 | 3 | 验证占空比影响 |

共18组，预计30分钟。

### 关键验证

• 小苏打在40Hz/20%下流速119 mg/s（High-flow）

• 如果15-25Hz能稳定在30-60 mg/s且CV<30%，说明可以通过降频控制

• 如果仍然>80 mg/s或CV>40%，说明小苏打天生就是High-flow，无法降到Medium

### 预期产出

• data/powder_library/小苏打.json

• 结论：小苏打的"可控下限"是多少Hz

## D10（8月23日）：方法生成器v0骨架搭建

### 目标

实现从粉体特征到参数推荐的自动映射。

### 新建文件

src/powder_sampling_control/dispensing_algorithm/dosing_method_generator.py

### 核心函数

def generate_dispense_method(

powder_feature_vector: dict,

target_mass_mg: int,

powder_library_path: str = "data/powder_library"

) -> dict:

"""

输入：粉体特征 + 目标质量

输出：{preset_id, profile, controller_settings, observer_settings}

算法：

1. 加载powder_library/下所有参考粉的工作空间

2. 计算新粉特征向量与每个参考粉的欧氏距离

3. 找最近的k=2个参考粉

4. 加权平均它们的推荐参数（权重=1/距离）

5. 用interpolate_profile(target_mass_mg)生成profile

6. 返回完整方法

"""

### V0简化

• 只实现KNN匹配 + 参数继承，不做优化

• 匹配结果直接返回最近邻的preset_id和控制器参数

• Profile仍使用现有的interpolate_profile()

### 集成到前端

• 粉末指纹探针完成后，自动调用generate_dispense_method()

• 推荐参数显示在UI上，用户可接受或手动调整

### 预期产出

• dosing_method_generator.py（~200行）

• 单元测试：用已知的小苏打特征向量，验证匹配到"小苏打"参考粉

• 集成测试：跑一次完整的探针→匹配→加粉流程

# 四、第3周：验证 + 收尾（D11-D15）

## D11-D12（8月26-27日）：4种参考粉闭环加粉验证

### 目标

验证方法生成器v0推荐的参数是否比手工调参更好。

### 实验设计

| 粉体 | 目标质量 | 参数来源 | 重复次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熟石灰 | 100mg | 方法生成器推荐 | 5 |
| 熟石灰 | 300mg | 方法生成器推荐 | 5 |
| 膨润土 | 100mg | 方法生成器推荐 | 5 |
| 膨润土 | 300mg | 方法生成器推荐 | 5 |
| 小苏打 | 100mg | 方法生成器推荐 | 5 |
| 小苏打 | 300mg | 方法生成器推荐 | 5 |
| 淀粉 | 100mg | 方法生成器推荐 | 5 |
| 淀粉 | 300mg | 方法生成器推荐 | 5 |

共40次测试，预计每次3-5分钟，总耗时3-4小时（两天完成）。

### 对比基线

• 上阶段数据（100mg高通过率、300mg 33%、500mg 43%）

• 现有固定preset（slow-40hz-p250、slow-60hz-p250等）

### 数据分析

• 通过率（90-110mg为通过）

• 平均误差

• 标准差

• 加粉时长

### 预期产出

• 《4种参考粉验证报告》

• 结论：方法生成器v0是否比固定preset更优（预期至少持平或略优5-10%）

## D13（8月28日）：重复性验证 + CV修复回归测试

### 任务1：同参数重复性测试

• 选1种粉（膨润土，最稳定）

• 固定参数：60Hz/20%/窗250

• 连续跑10次定速测试（每次20秒）

• 计算10次结果的：流速均值的标准差（反映系统噪声）、每次内部CV（反映单次波动）

### 任务2：CV计算修复验证

• 从logs/读取修复前（0806之前）和修复后（0806之后）的定速测试日志

• 统计overall_cv_pct字段：修复前应该大部分为0.0或None，修复后应该有合理分布（10%-50%）

• 生成对比图表

### 预期产出

• 《重复性表征报告》（同参数10次流速标准差<5 mg/s）

• 《CV修复验证报告》（修复后CV不再为0）

## D14（8月29日）：阶段总结报告 + 六项验收能力清单

### 产出1：《阶段1-2总结报告》

包含以下章节：

• 设备表征结果：振幅控制能力、窗口执行器特性、动态响应特性

• 4种参考粉工作空间：熟石灰（Low-flow）、膨润土（Medium-flow）、小苏打（High-flow）、淀粉（Ultra-low-flow）

• 方法生成器v0：架构、验证结果

• Bug修复记录：force_continue堵转检测、cross_set_summary、CV计算

### 产出2：《六项验收能力清单》

对照PDF方案第11页的要求：

| 验收项 | 完成度 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 1. 四控制变量软件可控可记录 | 100%（振幅待确认） | la10_modbus_rtu.py扩展 + 日志记录 |
| 2. 确定参考设备/头/标准粉 | 100% | 4种参考粉档案 |
| 3. 自动实验调度器 | 80% | 批量队列可用，但无DOE/BO优化 |
| 4. 建立代表粉工作空间 | 100% | powder_library/下4份完整档案 |
| 5. 方法生成器100/300/500mg | 70% | v0可用但未优化，500mg未验证 |
| 6. 多设备迁移验证 | 0% | 排期到下一阶段（需要第二台设备） |

## D15（8月30日）：缓冲日 + 文档整理

### 任务

• 处理D11-D14发现的遗留问题

• 补充代码注释和README

• 整理powder_library/目录结构

• 准备下阶段规划草案（多设备迁移 + 方法优化）

# 五、关键里程碑与交付物

| 里程碑 | 日期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1: 设备表征完成 | D5 (8/16) | 振幅调研结论 + 窗口表征 + 动态响应报告 + 3个bug修复 |
| M2: 工作空间建立 | D9 (8/22) | 4种参考粉的powder_library档案 |
| M3: 方法生成器上线 | D10 (8/23) | dosing_method_generator.py + 集成测试通过 |
| M4: 验证完成 | D13 (8/28) | 40次闭环加粉验证报告 + CV/重复性验证 |
| M5: 阶段总结 | D14 (8/29) | 阶段1-2总结报告 + 六项验收清单 |

# 六、风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振幅不可控 | 中 | 高 | 降级为三控制变量，用"高频启动"替代"高振幅启动" |
| 淀粉55Hz仍无响应 | 低 | 中 | 扩大扫描范围到80-90Hz，或标记为"不可控粉体" |
| 方法生成器推荐参数不如手工 | 中 | 低 | v0是baseline，下阶段迭代DOE/BO优化 |
| D11-D12验证耗时超预期 | 高 | 低 | 减少重复次数从5→3，或延用到D15缓冲日 |
| 第二台设备未到货 | 高 | 高 | 阶段3多设备迁移推迟，改为方法优化+新粉扩充 |

# 七、下阶段预留问题（不在本3周范围）

• DOE/BO优化：当前方法生成器只做KNN匹配，未实现PDF里的"试验设计+贝叶斯优化"

• 多设备迁移验证：需要第二台设备（阶段3核心目标）

• ILC跨任务学习：PDF提到的"历史学习+漂移检测"

• 加速度计/IMU：PDF明确留作专项研究，不强制加入

• 粉体物理性质测试：休止角、堆密度、粒径分布等（需要额外测试设备）

— 完 —